高压密切煎药机的使用方法

一、操作前准备

‌1、设备检查‌

确认排气阀、安全阀畅通，压力表归零，密封圈无老化；打开油塞排出锅内残余气体后复位。‌

‌2、药材处理‌

药材装入无纺布袋扎紧，放入煎药锅，加水量为药材重量的5-8倍(例：600g药材约加3000ml水)。‌

‌3、连接设备‌

用高压管连接煎药锅与包装机接口，确认拧紧防泄漏；关闭所有放水阀门。‌

二、煎煮核心流程

‌1、密闭启动‌

锁紧锅盖扣件(需三次旋紧)，关闭排气阀；通电后选择煎药模式，设定参数：

滋补类药材：文火时间45分钟

解表类药材：文火时间15-20分钟‌

温度自动升至105℃(微压表指针需稳定在0.05-0.1MPa区间)‌

‌2、智能挤压‌

系统在60℃、80℃、105℃分三次自动挤压药包，充分提取有效成分。‌

三、药液处理与包装

‌1、药液分离‌

煎煮结束蜂鸣提示→打开主阀门→药液自动流入包装机储液罐，药渣留存锅内。‌

‌2、包装设置‌

预热包装机头(约20分钟)

设置单包容量(常用150ml)及包数(比实际需求多1包，首包弃用)‌

‌3、灌装封口‌

点击灌装键自动包装，首包药液弃用以冲洗管道，后续包装需检查封口密封性。‌

四、清洁与维护

‌1、安全泄压‌

开盖前必须先开排气阀泄压至压力表归零，再解锁锅盖。‌

‌2、彻底清洗‌

捞出药渣→注入清水煮沸5分钟→开放水阀排净废水，重点清洁密封圈槽位。‌

五、安全警示

‌1、严禁操作‌：煎煮中打开阀门或锅盖(高温蒸汽致烫伤)‌

‌2、定期检测‌：每月校验压力表，密封圈每半年更换‌

‌3、设备寿命‌：超3年需厂家维护，8年以上建议报废‌

‌4、药效说明‌：高压密闭煎煮的药液比传统砂锅颜色浅，因无纺布袋过滤了淀粉杂质，且密闭环境减少成分氧化，属正常现象。‌

通过规范操作流程与定期维护，可更大限度保障煎药安全及药效稳定性。