实验室粉碎机的使用方法及注意事项

实验室粉碎机是一种高效、全密闭式粉碎设备，适用于中药、化工、食品等多种物料的超微粉碎，尤其在实验室中广泛用于样品制备。其采用高强度振动粉碎原理，具备破壁率高、无残渣、成分保留完整等优势。以下是针对该设备的具体使用方法及注意事项：

一、使用方法

1、设备准备‌

检查设备是否平稳放置，各连接部件(如机脚、锁紧螺栓、皮带防护罩)是否紧固。

确认粉碎腔、筛网、刀片或研磨介质(如钢球、陶瓷球)无破损或残留物，保持清洁干燥。

根据实验需求选择合适的筛网孔径，确保出料粒度符合要求。

2、物料准备‌

待粉碎物料应干燥、无油污、无金属或硬质杂质，避免堵塞或损坏设备。

称取适量样品，严禁超过设备最大容量，防止超负荷运行。

3、启动操作‌

将物料均匀加入粉碎腔，关闭上盖并拧紧蝶形螺帽，确保密封良好。

接通电源，先空载运行1-2分钟，观察设备运转是否平稳，有无异常噪音或振动。

待电机稳定后，启动粉碎程序，根据物料性质设定合适的粉碎时间(通常10-15秒为一周期)，避免长时间连续运行导致过热。

4、结束与出料‌

粉碎完成后，关闭电源，待设备完全停止运转后再打开上盖。

使用刷子或压缩空气清理粉碎腔，将粉末收集至指定容器中。

二、注意事项

1、安全防护‌

操作人员必须佩戴防护眼镜、防尘口罩、耳塞等个人防护装备，防止粉尘吸入和噪音伤害。

长发需扎紧，禁止戴手套操作，避免被旋转部件卷入。

2、操作规范‌

严禁在设备运转时打开上盖或用手、工具伸入粉碎腔，如遇堵塞，应停机后用细木棍清理。

禁止粉碎潮湿、油腻或粘性物料，此类物料易造成堵塞并可能引发电机过热。

不得超速或超负荷运行，避免电机损坏或安全事故。

3、设备维护‌

每次使用后应及时清洁粉碎腔、筛网和研磨介质，防止交叉污染。

定期检查刀片磨损情况，必要时更换；同时注意传动部位的润滑与紧固。

若设备配备过热保护器，触发后需查明原因并复位后再使用。

4、特殊功能利用‌

支持常温、低温及超低温粉碎，对热敏性物料(如挥发油、生物碱)建议采用低温模式，以减少成分损失。

全密闭式设计可有效防止粉尘外泄和成分挥发，适合中药等复杂成分物料的粉碎。