液体颗粒计数仪的使用方法

液体颗粒计数仪的操作方法主要分为准备、设置、检测和后续处理几个关键步骤，确保准确测量油液中的颗粒数量和尺寸分布‌。

‌一、操作前准备‌：

‌1、仪器检查‌：确认计数器外观完好，电源线和数据线连接牢固，检查显示屏、按键响应正常；核对配套耗材如取样瓶(需洁净无污染)、连接管路、过滤膜等是否齐全‌。

‌2、样品准备‌：根据样品类型(如液压油、水基液体)选择匹配模式；取样时使用专用工具，先冲洗取样瓶3次以上，密封保存避免污染；高黏度样品需预热或稀释‌。

‌3、环境准备‌：操作环境洁净(推荐洁净室)，温度控制在15-35℃、湿度≤85%，避免阳光直射和振动‌。

‌二、开机与参数设置‌：

1、接通电源开机，预热10-30分钟等待系统稳定；进入主界面后选择检测标准(如ISO 4406或NAS 1638)，设定颗粒尺寸范围(如1-100μm)、取样体积(通常5-50mL)和冲洗体积(根据管路长度设为10-20mL)‌。

2、连接数据存储设备(如U盘)，设置自动打印和保存格式(如Excel或PDF)；启动自检功能，观察打印机和屏幕是否正常响应‌。

‌三、管路清洁与样品检测‌：

1、连接管路：进样管插入样品瓶中间位置，密封避免二次污染；出样管接入废液收集瓶‌。

‌2、管路冲洗‌：启动“冲洗”功能，用洁净溶剂(如纯水或兼容油液)以1.5倍工作流速冲洗管路200mL以上，直至颗粒计数稳定在低水平‌。

‌3、开始检测‌：将进样管浸入样品液面中部，避免触碰瓶底或气泡；按“开始检测”键，仪器自动泵吸样品通过传感器，实时监测流量异常或气泡报警‌。

‌四、结果查看与数据处理‌：

1、检测完成后，屏幕直接显示颗粒污染度数据(如累计值或分档值)，自动生成污染等级报告；通过“数据查询”功能查看历史记录，支持导出或打印结果‌。

2、若需校准，进入“校准界面”调整精度(一般由专业机构操作，普通用户不建议触碰)‌。

‌五、清洁与保养‌：

1、每次使用后用超纯水冲洗管路2-3次；

2、长期闲置时，毛细管注满超纯水防止残留；

3、定期进行仪器校准，确保测量误差小。